## Arkusz1
Załącznik nr 8 do SIWZ 13/2015/DZP/PN
Lp | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE WARTOŚCI | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca)
Skaner CR do płyt obrazowych
1 | Skaner CR do płyt obrazowych | 1 sztuka
2 | Skaner do płyt min. jednoslotowy, automatyczny, bez ręcznego przekładania ekranów | Tak
3 | Skala szarosci generowanych obrazów | ≥ 16 bit/piksel (podac)
4 | Skanowanie płyt 35x43 cm z rozdzielczością min. ≥ 12 pikseli/mm | Tak
5 | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze | ≥ 12 bit/piksel
6 | Wydajność skanowania płyt 35x43 cm przy rozdzielczości min. 12 pikseli/mm | ≥ 30 kaset/godz. (podać)
7 | Możliwość zdalnego nadzoru i serwisowania urzadzenia | Tak
8 | Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego | Tak
9 | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi | Tak
10 | Waga urządzenia / możliwość ustawienia w dwóch płaszczyznach | Max 27 kg
11 | Możliwość skanowania kaset o rozmiarach: | 35x43cm,35x35cm,24x30cm,
12 |  | lub 25x30cm,20x25cm
13 | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat właściwy dla urządzenia/ oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć
14 | Płyty z kasetami | X | X
15 | 35x43 cm | 2 szt.
17 | Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli odczytu i kasowania) | ≥ 10.000
18 | Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć
19 | Stacja technika (1 szt.) | x | X
20 | Komputer z procesorem min. 4 rdzeniowym, min. 8GB RAM, dysk min. 500GB, z systemem operacyjnym 64 bitowym, nagrywarką płyt DVD | Tak, podać
21 | Monitor stacji | ≥ 19 ” (podać)
22 | Oprogramowanie dedykowane do skanera przez producenta | Tak
23 | Obsługa w języku polskim | Tak
24 | Możliwośc rejestracji pacjentów bezpośrednio na stacji, z innego komputera lub mechanizm Dicom Worklist | Tak
25 | Możliwość wydruku zdjęcia bezpośrednio ze stacji technika poprzez mechanizm DICOM Print, kompozytor wydruków | Tak
26 | Obroty o dowolny kąt | Tak
27 | Pomiary odległości i kątów w tym kąty Cobba | Tak
28 | Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów – zmiana zaczernienia i kontrastu, powiększanie, obracanie, funkcje pozytyw – negatyw. Możliwośc przywrócenia obrazu pierwotnego. | Tak
29 | Nagrywanie zdjęć pacjentów na płytach CD/DVD w formacie DICOM z przeglądarką otwierającą się na komputerach klasy PC | Tak
30 | Adnotacje tekstowe wbudowane i definiowane przez użytkownika | Tak
31 | Automatyczne usuwanie obrazu kratki przeciwrozproszeniowej | Tak
32 | Automatyczna kolimacja (czarne maskowanie tła) prostokątna i kołowa | Tak
33 | Zdefiniowane drzewo badań w języku polskim z możliwością kreowania własnych procedur | Tak
34 | Archiwizacja badań na płytach DVD lub nośnikach USB | Tak
35 | Dostęp do badań z CR na minimum 4 komputerach w sieci wraz z przeglądarką Dicom | Tak
36 | Oprogramowanie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat właściwy dla urządzenia/ oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć
37 | Gwarancja | 36 miesięcy producenta
System archiwizacji obrazów (PACS) – 1kpl.
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ | Podać
3 | Oferowany system: Serwer PACS, System RIS jednego producenta | TAK
4 | Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM zgodna z ilością podpinanych urządzeń. Podłączane urządzenia diagnostyczne Zamawiającego wyposażone są w moduł DICOM/WORKLIST | TAK podać
5 |  | min. 1 szt.
6 | System umożliwia komunikację z systemami HIS/RIS za pomocą protokołu min.HL7. | TAK podać
7 | System posiada Polski interfejs użytkownika | TAK
8 | System w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi | TAK
9 | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | TAK
10 | System posiada pełną obsługę protokołów DICOM: | TAK podać
11 | · C-Move,
12 | · C-Find,
13 | · C-Store SCU i SCP,
14 | · DICOM Storage Commitment
15 | · DICOM MPPS jako SCP i SCU.
16 | System obsługuje formaty: | TAK podać
17 | · JPEG LossLess,
18 | · JPEG LS,
19 | · JPEG Lossy,
20 | · Dicom Secondary Capture z możliwością min. 2,5-krotnej kompresji
21 | · JPEG LoosLess obejmującą archiwizację, przesyłanie obrazów między jednostkami, nagrywanie płyt oraz backup danych
22 | System działa na systemach w wersji 32 oraz 64 bitowych | TAK
23 | System PACS może wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM | TAK
24 | System PACS pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK
25 | Oferowany System działa w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. | TAK
26 | Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów w technologii min. SQL. Obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line | TAK podać
27 | System PACS udostępniania i przesyła obrazy na stacje diagnostyczne i przeglądowe w formacie DICOM oraz referencyjnym | TAK
28 | Możliwość podglądu pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu | TAK
29 | Walidacja zgodności przychodzących danych obrazowych z danymi z systemu RIS. W przypadku niepomyślnej walidacji integracja systemu PACS z systemem dystrybucji obrazów oraz stacjami diagnostycznymi ma wyświetlać przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji badania. | TAK
30 | Program współpracuje z archiwum krótkoterminowym (on-line) ja i z archiwum długoterminowym (off-line) | TAK
31 | Program pozwala na bezobsługowe przywracanie badań do archiwum on-line na żądanie (jeśli system nie jest zaopatrzony w bibliotekę LTO) system informuje który numer kasety LTO należy umieścić w napędzie | TAK
32 | Program pozwala na ustawienie procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki (np. po określonej godzinie, w określone dni, zaraz po spłynięciu badania) | TAK podać
33 | Program pozwala na ustawienie procesu usuwania z dysku danych znajdujących się na zewnętrznych nośnikach (po przekroczeniu określonego progu zajętości) | TAK
34 | Program pozwala na wykonywanie kopii bezpieczeństwa na napędzie LTO/CD/DVD | TAK podać
35 | Program pozwala na niezależne przechowywanie miniatur, nawet po przeniesieniu badań DICOM na napęd LTO/CD/DVD | TAK
36 | Program w przypadku braku badania w archiwum ONLINE umożliwia automatycznie wgranie żądane badanie z napędu LTO, program obsługuje autoloadery LTO | TAK
37 | Program pozwala na wyszukanie pacjenta po jednym z poniższych kryteriów: | TAK podać
38 | · ID Pacjenta
39 | · ID Badania
40 | · Imię i nazwisko Pacjenta
41 | · Data urodzenia pacjenta
42 | · Opis badania (studyDescription)
43 | · Data badania
44 | · Data wykonania badania (z dokładnością do godzin np: ostatnie 6 h)
45 | · Zlecającego badanie
46 | · Nr Pesel
47 | System umożliwia zarządzanie informacjami i ustawieniami kont użytkowników przez administratora Systemu | TAK
48 | System jest zintegrowany z drzewem LDAP (OpenLDAP,Microsoft Active Directory) | TAK
49 | Program pozwala na centralne zarządzanie użytkownikami w drzewie LDAP i określanie ich przynależności do ról i grup. | TAK
50 | Program posiada w pełni funkcjonalny program do zarządzania użytkownikami / grupami i rolami (dla LDAP). Program współpracuje z ActiveDirectory. | TAK
51 | Program pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań zależnie od przyznanych uprawnień (np: tylko badania CT, tylko badania MR, tylko badania z oddziału SOR). Ograniczenia dostępu współpracują ze stacjami diagnostycznymi. | TAK
52 | Uaktualnienia w obiegu danych: Pacjent-Opisy-Badanie, min. zmiana imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju badania oraz opisu w systemie RIS powoduje automatycznie zmianę tych danych i ich wyświetlenie w aplikacji systemu dystrybucji obrazów. | TAK podać
53 | Możliwość przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, | TAK
54 | Możliwość przydzielenia roli użytkownika systemu do określonego oddziału. Na przykład oddział chirurgii, | TAK
55 | Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu | TAK podać
56 | Rodzaje uprawnień:
57 | · uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich
58 | · poszczególnych opcji, min:
59 | ustawień archiwizacji off-line
60 | dodawania dodatkowych źródeł DICOM
61 | kasowanie badań z systemu
62 | · uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min.:
63 | drukowania badania
64 | zapisywania zmian obrazu badania,
65 | nagrywania badania na CD,
66 | dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu
67 | importu i eksportu badania
68 | przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM
69 | Możliwość centralnego zarządzania użytkownikami stacji diagnostycznych oraz systemu dystrybucji obrazów | TAK
70 | Możliwość przeglądania następujących wydarzeń: | TAK
71 | · próba zmiany hasła użytkownika
72 | · nieudana próba zalogowania się użytkownika
73 | · zalogowanie się użytkownika
74 | · próba wysłania badania
75 | · skopiowanie lub wydrukowanie badania
76 | Możliwość wyświetlania równocześnie co najmniej 2 obrazów na jednym ekranie użytkownika. Możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii. | TAK
77 |  | Podać max. ilość
78 |  | obrazów możliwą do
79 |  | wyświetlenia
80 | Możliwość połączenia serii badań w jedną całość | TAK
81 | Program posiada funkcję autoroutingu badań, pozwala na przesłanie badania na stację docelową, pozwala na określenie godzin w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu z jakim ma być wykonywane zadanie | TAK
82 | Program posiada funkcje autoroutingu badań, pozwalająca na określanie priorytetów przesyłania badań bazując na tagach zawartych w DICOM (np: badania typu RTG z oddziału SOR mają wyższy priorytet) | TAK
83 | Program posiada funkcje prefetchingu | TAK
84 | Program obsługuje MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić, co najmniej następujące informacji (wg standardu DICOM): | TAK
85 | · CREATED - utworzony zapis badania
86 | · SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania
87 | · IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania
88 | · DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania
89 | · COMPLETED - badanie zakończone
90 | Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE | TAK
91 | (potwierdzenie linkiem do strony internetowej).: | Załączyć
92 | · Scheduled Workflow,
93 | · Patient Information Reconciliation,
94 | · Consistent Time,
95 | · Portable Data for Imaging
96 | · równoważne
97 | System PACS i dystrybucji obrazów zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny min klasy min. IIa lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego, stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC min. w klasie IIb | TAK Załączyć
98 | Na oferowany system Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu licencji na czas nieokreślony. Udzieloną licencją objęte zostaną również wszelkie modyfikacje, poprawki oraz aktualizacje systemu wprowadzane przez Wykonawcę w trakcie trwania okresu gwarancyjnego | TAK
Radiologiczny System Informatyczny (RIS) – 1 kpl.
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ | Podać
3 | Liczba równoczesnych użytkowników: licencja dla min. 2 użytkowników | TAK podać
4 | Komunikacja z systemami HIS/PACS za pomocą protokołu HL7. | TAK
5 | Oferowany System RIS tego samego producenta co Serwer Archiwizacji PACS | TAK
6 | Obsługa stanowisk: | TAK
7 | · Lekarz
8 | · Technik
9 | · Rejestracja
10 | · Sekretariat (w tym raporty)
11 | · Administrator
12 | Program funkcjonuje w Polskie wersji językowej | TAK
13 | Program posiada Polską pomoc kontekstową | TAK
14 | Program posiada Polski interfejs użytkownika | TAK
15 | Program RIS obsługuje skróty klawiszowe (definiowane na etapie wdrożenia) | TAK
16 | Program obsługuje komunikację z innymi systemami poprzez protokół HL7 v2.x (możliwość wymiany danych z systemami np HIS) | TAK
17 | Program RIS , PACS może pracować na tym samym serwerze | TAK
18 | Program RIS integruje się z ActiveDirectory gdzie przetrzymywana jest kompletna lista użytkowników, grup(ujednolicenie kont użytkowników, jeden login i hasło) | TAK
19 | Program RIS integrując się z ActiveDirectory obsługuje je w trybie użytkownika read-only | TAK
20 | Program RIS posiada interfejs do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w ramach ActiveDirectory | TAK
21 | Program RIS automatycznie tworzy kopię bazy danych | TAK
22 | Program RIS posiada pływające licencje dla równoczesnej liczby zalogowanych użytkowników | TAK
23 | Program RIS pozwala zlecić ręcznie nagranie płyty na robocie (z dowolnej końcówki pracującej w sieci szpitalnej) | TAK
24 | Program RIS pozwala zlecić ręcznie nagranie płyty na lokalnej nagrywarce | TAK
25 | Program RIS pozwala na łączenie badań w zestawy badań dzięki czemu kilka badań jednego Pacjenta jest widoczne jako zestaw na etapie rejestracji | TAK
26 | Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący | TAK
27 | Program RIS pozwala na planowanie wizyt z wykorzystania z terminarza | TAK
28 | Terminarz umożliwia swobodne definiowanie godzin pracy, oraz określenie w ramach podziału interwałów, umożliwia przypisanie lekarza do wskazanego pasma, dla wskazanego | TAK
29 | pasma można utworzyć specjalny tryb serwisowy, urlopowy w którym nie można przyjmować Pacjentów w obrębie całego pasma.
30 | Terminarz umożliwia przypisanie do wskazanego pasma, listy procedur wykonywanych w ramach tego pasma | TAK
31 | Terminarz umożliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowiązywania, np pasmo obowiązuje od 2009-09-20 do 2009-10-20 Poniedziałek godzina 08:00-12:00 | TAK
32 | Terminarz pozwala na zapisanie wielu Pacjentów na jeden termin | TAK
33 | Terminarz pozwala na grupowe zapisanie pacjentów na wybrane terminy do różnych pracowni, wymagając tylko jednokrotnego wprowadzenia danych Pacjenta | TAK
34 | Terminarz uniemożliwia zarejestrowania Pacjenta na tą samą godzinę przez co najmniej dwie różne osoby rejestrujące | TAK
35 | Terminarz pozwala na wydrukowanie potwierdzenia terminu rejestracji Pacjenta | TAK
36 | Terminarz pozwala na wyszukiwanie wolnych terminów, podglądania widoku z uwzględnieniem Lekarza, Rodzaju Badania, Typu pracowni | TAK
37 | Terminarz pozwala na wydruk wskazanego okresu dla pracowni w całości lub dla wybranego lekarza, technika | TAK
38 | Terminarz umożliwia prowadzenie notatek dnia, widocznych dla użytkowników terminarza | TAK
39 | Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku wielu pracowni na jednym ekranie | TAK
40 | Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku tygodniowego (5 lub 7) dniowego na jednym ekranie, dla minimum jednej pracowni | TAK
41 | Terminarz pozwala na prowadzenie listy rezerwowej Pacjentów | TAK
42 | Terminarz pozwala na integrację z systemami HIS (terminy badań przesłane z systemu HIS mogą być automatycznie akceptowane, lub akceptowane ręcznie, przenoszenie na wskazany dzień) | TAK
43 | Terminarz pozwala na szybkie blokowanie wskazanej konkretnej godziny, np.: z powodu nagłej zmiany terminu pracy pracowni, bądź rozładowania kolejki | TAK
44 | Terminarz pozwala na przeniesienie terminu badania w obrębie dowolnej jednostki czasowej | TAK
45 | Terminarz pozwala na przenoszenie grupy badań (różnych Pacjentów) w obrębie dowolnej jednostki czasowej | TAK
46 | Terminarz pozwala na wydrukowanie kodu kreskowych Pacjenta, Badania | TAK
47 | Terminarz pozwala podejrzeć historię zapisu Pacjenta na termin, z informacją przez jakiego użytkownika Pacjent był rejestrowany | TAK
48 | Terminarz wyświetla informacje o ilości punktów NFZ zapisanych w ramach badań zaplanowanych na wskazany dzień | TAK
49 | Terminarz posiada raport informujący o wykorzystaniu punktów NFZ, terminarz posiada raport informujący o planowanym wykorzystaniu punktów NFZ | TAK
50 | Terminarz posiada blokadę zapisu na badania rozliczane z NFZ na podstawie ustalonych w systemie kryteriów | TAK
51 | Terminarz w momencie rejestracji podpowiada nazwiska już istniejących Pacjentów w systemie RIS | TAK
52 | Terminarz w momencie rejestracji Pacjenta pobiera z PESEL informacje o dacie urodzenia i płci Pacjenta | TAK
53 | Terminarz w momencie wpisywania nazwiska/PESEL pacjenta podpowiada dane na podstawie istniejących w bazie danych pacjentów | TAK
54 | Terminarz pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na N badań bez potrzeby przechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami | TAK
55 | Terminarz posiada wbudowane kontekstowe podpowiedzi dla typu badania, kodu rozpoznania, nazwy oddziału, lekarza kierującego, jednostki kierującej | TAK
56 | Terminarz, rejestracja pozwala na zapisanie domyślnych wartości dla nazwy oddziału, lekarza kierującego, jednostki kierującej, typie wykonywanego badania tak by najczęściej występujące dane nie musiały być wprowadzane w każdym procesie rejestracji | TAK
57 | Terminarz pozwala osobno na umówienie terminu przybycia Pacjenta, oraz osobno na potwierdzenie jego przybycia do Placówki w dniu badania | TAK
58 | Podczas rejestracji Pacjenta, system pozwala na wprowadzenie imienia, nazwiska, daty urodzenia , pesel oraz wyszukuje czy Pacjent o podanych danych nie został już wprowadzony do systemu | TAK
59 | Możliwe jest rejestrowanie Pacjenta typu NN | TAK
60 | Rejestracja umożliwia zablokowanie wprowadzenia dwu Pacjentów o tym samym numerze PESEL | TAK
61 | Podczas rejestracji Pacjenta możliwe jest podjęcie decyzji czy do danych Pacjenta dołączane będą zeskanowane dokumenty | TAK
62 | Proces skanowania jest procesem rozłącznym i może być wykonany na dowolnym etapie | TAK
63 | System umożliwia wydawanie wyników, wyszukiwanie wyników możliwe jest na podstawie danych osobowych Pacjenta, kodu kreskowego, typu gabinetu, daty wykonania badania, statusu badania | TAK
64 | System w momencie wydawania wyniku pozwala na wprowadzenie informacji o osobie odbierającej oraz wskazanie jaki zakres dokumentów został odebrany | TAK
65 | System umożliwia wydanie wyników n-krotnie, zapisując historię wydania wyników | TAK
66 | System po wydaniu wyniku, nie pozwala na ponowną edycję opisu Pacjenta, możliwość ponownej edycji jest ograniczona do osób posiadających odpowiednie uprawnienia | TAK
67 | System umożliwia wyświetlenie pełnej listy Pacjentów zapisanych w systemie | TAK
68 | System umożliwia edycję danych skierowania minimum (rodzaj skierowania, oddział, lekarz kierujący, datę wystawienia skierowania, dane ubezpieczeniowe) | TAK
69 | System umożliwia dodanie do skierowania kolejnego badania | TAK
70 | System umożliwia anulowanie badania, jak i skierowania grupującego zestaw badań | TAK
71 | Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej | TAK
72 | Rejestrację zgodną z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ | TAK
73 | Rejestrację pacjentów obcokrajowców | TAK
74 | Walidację poprawności wpisu numeru PESEL | TAK
75 | System, który automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL | TAK
76 | System, który identyfikuje i weryfikuje lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających | TAK
77 | System, który identyfikuje jednostki zlecające na podstawie numeru umowy z NFZ, NIPu, Regonu, skrótu | TAK
78 | Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL (za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL) | TAK
79 | Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu, weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy | TAK
80 | Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIPem, Regonem | TAK
81 | Rejestrację pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia (system automatycznie uzupełniać imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL – liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia | TAK
82 | Przechowywanie opisów, udostępnianie ich, możliwość tworzenia wielu wersji opisu | TAK
83 | Współpraca systemu z Robotem, w trybie awaria robota system automatycznie pozwala wypalać płyty z badaniami ręcznie | TAK
84 | Technik ma możliwość wypełniania statystyki, możliwość dodania technika współwykonującego badanie | TAK
85 | Możliwość generowania raportów (ilość badań wykonanych przez technika, ilość badań opisanych przez lekarza, ilość badania per jednostka kierująca, ilość badań szpitalnych, poza szpitalnych) | TAK
86 | Wywołanie badania nie opisanego w systemie RIS wywołuje badanie na stacji lekarskiej | TAK
87 | Integracja badań wykonanych przez technika z „barcodem” pacjenta (automatyczne wyświetlanie badań do opisu i diagnozy bez konieczności wyszukiwania pacjenta po atrybutach) | TAK
88 | System umożliwia łączenie pacjentów w przypadku pomyłki | TAK
89 | System umożliwia łączenie badań w przypadku pomyłki | TAK
90 | System umożliwia łączenie jednostek kierujących, lekarzy kierujących w przypadku błędów | TAK
91 | Program RIS umożliwia współpracę z oprogramowanie typu PhilipsSpeechmike (możliwość nagrania dźwiękowego opisu badania w celu późniejszego przepisania przez np. rejestratorkę) | TAK
92 | System umożliwia wprowadzenie w kontekście badania wartość min. kV, mAS, DLP, ilości podanego kontrastu | TAK
93 | System umożliwia oznaczenie osoby wykonującej badanie (dane mogą być podciągane z urządzenia medycznego), oraz osób obecnych przy badaniu | TAK
94 | System daje możliwość wprowadzenia pracowni, określenia typów pracowni i powiązanych aparatów | TAK
95 | System daje możliwość wprowadzenia listy oddziałów, opcja importowania oddziałów z min. XLS | TAK
96 | System daje możliwość wprowadzania jednostek kierujących, opcja importowania jednostek kierujących z min. XLS | TAK
97 | System daje możliwość wprowadzania lekarzy kierujących, opcja importowania lekarzy kierujących z min. XLS | TAK
98 | System daje możliwość uzupełniania, dodawania, modyfikacji kodów ambulatoryjnych | TAK
99 | System daje możliwość definiowania słownika procedur, opcja importowania z min. XLS | TAK
100 | · procedurze może być przypisany czas trwania
101 | · procedura może mieć oznaczenia czy wymaga opisu czy nie
102 | · system umożliwia wczytania elektronicznej umowy z funduszem NFZ (tworzone są automatycznie grupy badań z kodem produktu jednostkowego) możliwe jest łączenie w/w danych z wykonywaną procedurą
103 | · procedura może być aktywna bądź nie
104 | · ilość punktów za wskazaną procedurę podciągana jest automatycznie z umowy NFZ
105 | System daje możliwość generowania raportów | TAK
106 | Wygenerowane raporty mogą być tworzone w oparciu o następujące zasady: | TAK podać
107 | - zakres dat obowiązywania raportu
108 | - ograniczenia wynikające z np: (procedury, jednostki kierującej, pracowni,.....)
109 | - określenie formatu wyjściowego raportu min. CSV
110 | System umożliwia definiowanie przyczyn anulowania badań | TAK
111 | System udostępnia logi wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie (każde zdarzenie opisane jest datą, typem zdarzenia, loginem użytkownika, poziomem informacji , wiadomością konkretnego zdarzenia) | TAK
112 | System umożliwia definiowanie, grup oraz przydzielanie im uprawnień | TAK
113 | System umożliwia tworzenie zleceń opisu badania | TAK
114 | System umożliwia kontekstowe wyszukiwanie bazujące na wskazanych polach, lub przeszukujące bazę opisów na zasadzie zaawansowanej gdzie możliwe jest wymuszenie wystąpienia wskazanych słów, lub zakazanie wystąpienia frazy np wyszukujemy jan kowalski z pominięciem lekarzy opisujących jan kowalski | TAK
115 | Wyszukiwanie nie jest zależne od wielkości liter | TAK
116 | Wyszukiwanie nie jest zależne od polskich znaków diakrytycznych np. wpisując Brzeczyszczykiewicz uzyskamy dokładnie te same wyniki co dla Brzęczyszczykiewicz | TAK
117 | System umożliwia wyszukiwanie badań, zleceń z dowolnego zakresu dat (umożliwia wyszukanie pacjenta w przypadku podania np. błędnego nazwiska) | TAK
118 | System umożliwia wyszukiwanie z podaniem dowolnych parametrów zlecenia (wszelkie elementy wypełniane podczas zlecenia mogą być wyszukane w module opisowym np (nazwisko lekarza kierującego) | TAK
119 | System wyświetla listę wyników zleceń z w pełni konfigurowanym układem kolumn | TAK
120 | System integruje się z stacjami diagnostycznymi (Efilm, Impax, CareStream) | TAK
121 | System umożliwia podejrzenie historię choroby Pacjenta z wcześniej opisanych badań | TAK
122 | System obsługuje szablony opisów, | TAK
123 | System pozwala dzielić szablony na własne i innych użytkowników i zarządzać dostępem do nich | TAK
124 | System pokazuje historię zmian opisu | TAK
125 | System pozwala lekarzowi na usunięcie zlecenia | TAK
126 | Po rozpoczęciu opisu , system uniemożliwia modyfikację rozpoczętego opisu przez innego lekarza niż autor opisu, wyjątkiem jest rola administratora opisów który może zawracać rozpoczęte opisy do powtórnej edycji | TAK
127 | System umożliwia dowolne konfigurowanie wydruku wyniku (zamieszczanie logo, definiowanie pogrubień, znaków specjalnych itp) | TAK
128 | Oferowany system klasy RIS posiada: | TAK
129 | Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb | podać i załączyć certyfikaty
130 | Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb
131 | Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb
Gwarancja/Inne wymagania
1 | Podłączenie i skonfigurowanie przez Wykonawcę udostępnionych przez Szpital/Przychodnię urządzeń standardu DICOM do oferowanego systemu RIS/PACS. | TAK
2 | Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania , podłączenia urządzeń diagnostycznych oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu. | TAK
3 | Proces wdrożenia przeprowadzony zostanie z uwzględnieniem: | TAK podać
4 | · instalacji i konfiguracji systemu,
5 | · konfiguracji bazy danych,
6 | · weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych –opisowych,
7 | · weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych –drukowanych
8 | Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi systemów RIS/PACS | TAK
9 | Wykonawca udzieli min. 12-o miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania wchodzącego w skład Systemów PACS i RIS, która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu Zamówienia. Udzielona gwarancja obejmie | TAK podać
10 | Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu | TAK
11 | Dostosowywanie funkcjonalności zainstalowanego oprogramowania do potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego (np. pomoc w definiowaniu szablonów, sprawozdań, słowników, generowanych wydruków itp.). | TAK
12 | Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w dni robocze 9-17 | TAK
13 | Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu – max. 24 godzin. | TAK podać
Za błąd krytyczny uznane zostają awarie całkowicie uniemożliwiające prowadzenie diagnozy badań pacjentów w pracowniach diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS.
14 | Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu –maksymalnie 21 dni. Za błąd niekrytyczny uznane zostają usterki nie powodujące całkowitej blokady bieżącego funkcjonowania pracowni diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS | TAK podać
15 | Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej systemu oraz instalowanie składników jego oprogramowania | TAK
17 | Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja systemu musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji użytkownika i administratora. | TAK
18 | Zamawiający ma prawo zażądać prezentacji oferowanych systemów w celu weryfikacji zapisów specyfikacji w ciągu 3 dni po otworzeniu ofert z możliwością wglądu przez innych uczestników przetargu. | TAK
19 | Wykonawca przedstawi do akceptacji i wykona testy akceptacyjne dostarczonego rozwiązania | TAK
Serwery bazodanowe, sprzęt komputerowy
1 | Serwer bazodanowy typu RACK - obrazowy dla systemu archiwizacji PACS i danych demograficznych RIS - 1 szt. | TAK podać
2 | Parametry minimalne:
3 | Procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 3.2 GHz lub równoważny
4 | pamięć RAM min. 8GB
5 | Przestrzeń obrazowa dla systemu operacyjnego min. 1000GB
6 | Przestrzeń obrazowa dla systemu archiwizacji min. 2TB z możliwością rozbudowy
7 | Dyski twarde pracują w architekturze RAID5
8 | Interfejs sieciowy LAN min. 1Gbits/s
9 | system operacyjny klasy min. Windows Server 2008 lub równoważny
10 | Napęd optyczny CD/DVD
11 | klawiatura, mysz optyczna
12 | monitor LCD 19”
13 | UPS dobrany parametrami dla serwerów bazodanowych zapewniający potrzymanie systemu w przypadku awarii zasilania | TAK
14 | Gwarancja | 36 miesięcy producenta
Stacja opisowa - 1 kpl.
Monitor diagnostyczny z trybem monochromatycznym - 2 sztuki parowane
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ | Podać
3 | Rodzaj wyświetlacza | LCD z panelem IPS TFT przeznaczony do zastosowania w diagnozowaniu medycznym zgodnie ze standardem DICOM
4 | Rozmiar ekranu | 21.3”
5 | Rozdzielczość natywna | 2MP 1600 x 1200 pikseli
6 | Wielkość plamki | 0.270 mm
7 | Kontrast | co najmniej 1400:1
8 | Jasność | co najmniej 750cd/m2
9 | Ilość wyświetlanych tonów szarości | 10 bit (1024 odcienie)
10 | Fabryczna kalibracja | Zgodna z DICOM GSDF przy 400cd/m2
11 | Korekcja gamma | 14 bit
12 | Tablica LUT (programowalna) | TAK 14 bit
13 | Wbudowany kalibrator (typu FRONT sensor) | TAK, umożliwiający kalibrację monitora zgodnie z wytycznymi DICOM
14 | Certyfikaty | CE-MDD (EN60601-1, EN60601-1-2)
15 | Złącza | 1xDVI-D, 1xDisplay Port
16 | Kalibracja | Monitor indywidualnie kalibrowany fabrycznie zgodnie z wytycznymi DICOM GSDF
17 | Możliwość kalibracji sprzętowej przez użytkownika przy użyciu oprogramowania producenta monitora | TAK, dołączone specjalne oprogramowanie tego samego producenta co monitor, umożliwiające precyzyjną kalibrację monitora wraz
18 |  | z raportowaniem, ustawienie automatyczne harmonogramu, realizację testów zgodności
19 |  | z DICOM wraz z raportowaniem, wykonywanie testów QA (kontroli jakości) zgodnych
20 |  | z procedurami AAPM TG18 (2005) / DIN V6868-57 / IEC 62563-1 wraz z raportowaniem, udostępniające wzorce testowe zgodne z AAPM TG18, raporty luminacji, możliwość ustawienia alertów, funkcja parowania monitorów.
21 | Sterowanie | Monitor wyposażony w przyciski sterujące OSD znajdujące się na tylnej części obudowy monitora. Przyciski nie powinny być widoczne
22 |  | z przodu.
23 | Szybki test QA bez podłączania do komputera | Możliwość uruchomienia funkcji Quick screen QA przyciskiem sterującym OSD, który pozwala wyświetlić obraz testowy AAPM TG18-QC, sprawdzić poziom jasności i skalę szarości DICOM.
24 | Tryb monochromatyczny | Predefiniowany tryb monochromatyczny 10-bitowy umożliwiający pracę monochromatyczną na całym obszarze roboczym monitora.
25 | Gwarancja | 36 miesięcy producenta
26 | Tryb DICOM | TAK
Karta graficzna rekomendowana przez producenta monitorów medycznych
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ | Podać
3 | Złącza | Co najmniej 4 x miniDisplayPort
4 | Interfejs | PCIe x16
5 | Pamięc | 2GB
Monitor biurkowy 19-calowy z trybem DICOM
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ | Podać
3 | Rodzaj wyświetlacza | LCD z panelem IPS z podświetleniem W-LED
4 | Rozmiar ekranu | 19”
5 | Format wyświetlania ekranu | 5:04
6 | Rozdzielczość natywna | 1280 x 1024 pikseli
7 | Wielkość plamki | 0.293 mm
8 | Kontrast | 1000:01
9 | Jasność | 250 cd/m2
10 | Kąty widzenia | 178 poziomo / 178 pionowo
11 | Czas reakcji | 6 ms
12 | Tryb wyświetlania DICOM | TAK
13 | Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia | TAK
14 | Regulacja wysokości | Regulacja wysokości ekranu do (110 mm) oraz funkcja Pivot 90°
15 | Złącza | 1xDVI-D, 1xDisplay Port, 1x mini D-sub 15 pin
16 | Możliwość kalibracji sprzętowej przez użytkownika przy użyciu oprogramowania producenta monitora | TAK współpraca z bezpłatnym oprogramowaniem tego samego producenta co monitor medyczny, umożliwiającym precyzyjną kalibrację monitora wraz z raportowaniem, ustawienie automatyczne harmonogramu, realizację testów zgodności
17 |  | z DICOM wraz z raportowaniem, wykonywanie testów QA (kontroli jakości) zgodnych
18 |  | z procedurami AAPM TG18 (2005) / DIN V6868-57 / IEC 62563-1 wraz z raportowaniem, udostępniające wzorce testowe zgodne z AAPM TG18, raporty luminacji, możliwość ustawienia alertów, funkcja parowania monitorów.
19 | Gwarancja | 36 miesięcy producenta
Stacja robocza
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ | Podać
3 | Procesor | zgodny z x86, dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3,3 GHz
4 | Pamięć RAM | co najmniej 4GB DDR3
5 | Dysk twardy | co najmniej 500GB SAS lub SATA
6 | Pozostałe | gigabitowa karta sieciowa, nagrywarka DVD, system operacyjny 64bitowy: Windows 7 Pro PL lub nowszy
Integracja HIS (AMMS produkcji Asseco Poland SA ) a RIS
1 | Integracja z wykorzystaniem standardu HL7 | TAK
2 | Dane przesyłane z systemu HIS: | TAK
3 | - dane personelne pacjentów (nazwisko, imię, PESEL, miejsce zamieszkania) | TAK
4 | - dane zlecenia (numer zlecenia, techniczny identyfikator zlecenia, jednostka zlecająca, lekarz zlecający) | TAK
5 | - dane badania (kod i nazwa badania) | TAK
6 | Przekazywanie zleceń drogą elektroniczną wraz z danymi skierowania oraz danymi osobowymi pacjenta | TAK
7 | Przesyłanie do systemu HIS informacji o terminie umówienia badania. | TAK
8 | Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie. | TAK
9 | Możliwość anulowania/odrzucenie zlecenia wysłanego z systemu HIS po stronie RIS. | TAK
10 | Śledzenie statusu realizacji zlecenie po stronie HIS. | TAK
11 | Możliwość przesyłania linków do wyników badań w systemie RIS (dostęp on-line do wyników wykonanych w systemie RIS) | TAK
12 | Automatyczne uzupełnianie danych rozliczeniowych NFZ w systemie HIS po odesłaniu wyników badania z systemu RIS. | TAK
13 | Automatyczne rozsyłanie komunikatów o zmianie danych osobowych pacjenta w systemie HIS | TAK